ХАРАКТЕРИСТИКИ

Автоматичний аналізатор для клінічної хімії Selectra ProM Light

Виробник – компанія ELITech Group B.V. (Нідерланди)

# ПОВНІСТЮ ВІДКРИТА СИСТЕМА

Реагенти від будь-якого виробника

# НИЗЬКІ ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ВИТРАТИ

Мінімум одноразових витратних матеріалів

# МІНІМАЛЬНЕ СПОЖИВАННЯ РЕАГЕНТІВ

220 мкл на аналіз

# БЕРЕЖЛИВЕ СТАВЛЕННЯ ДО РЕАГЕНТІВ

Реагенти знаходяться на борту в охолодженому стані

# ШВИДКЕ ВВЕДЕННЯ ДАННИХ ПАЦІЄНТА

Можливість підключення сканера штрих-коду

Можливість підключення до серверу медичного закладу

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

## ПОТУЖНІСТЬ

- До 180 фотометричних тестів/годину

## РЕАГЕНТНА СИСТЕМА

- Охолодження диска з реагентами до температури 2- 10 °C в нормальних лабораторних умовах.

- Реагентний ротор має 32 позиції для 10 мл, 25мл та 50 мл реагентних флаконів

- Ідентефікація реагентів, автоматичне програмування проб, калібраторів за допомогою сканера штрих-коду

- Типове споживання реагентів - 250 мкл на 1 тест

- Усі позиції реагентів можуть бути запрограмовані як Р1, Р2 та Р3

- Голка з попереднім підігрівом, детектором рівня та перемішувачем.

## СИСТЕМА ЗРАЗКІВ

- Ротор зразків має зовнішній сегмент для 50 зчитуємих сканером штрих-коду позицій. Внутрішній сегмент для 12 додаткових позиційних. Всі позиції для 13 х 75 мм первинних та вторинних пробірок, та педіатричних

чашечок

- Безперервне дозавантаження зразків

- Всі позиції можуть використовуватись для

Калібраторів, Контролів, Нормальних, Педіатричних та Екстрених проб

- Об’єм зразка 2 - 30 мкл на тест, програмується з кроком у 0.1 мкл

- Голка зразків з детектором рівня, інтегрованим міксером та захистом від зіткнення

- Програмовані співвідношення від 1:5 до 1:200 з одинаковим кроком приросту, з 3-ма можливими ділуентами

## ВИМІРЮВАЛЬНИЙ ДИСК

- Ротор багаторазового використання з 48 кюветами та довжиною оптичного шляху 7 мм

- Мінімальний об’єм вимірювання 220 мкл

- Температура вимірювання 37°C, контролюється елементами Пелтьє

## ДЖЕРЕЛО СВІТЛА

- Кварц-йодна лампа 12В-20Вт

## ОПТИЧНИЙ ДІАПАЗОН

- 340 – 700 нм

- Автоматичний вибір довжини хвилі на 8-ми позиційній каруселі світлофільтрів (340, 405, 505, 546, 578, 620, 660 та 700 нм).

## ФОТОМЕТРИЧНИЙ ДІАПАЗОН

- Від -0.1 до 3.0 ОА (Одиниць Абсорбції).

## АНАЛІТИЧНІ РЕЖИМИ

(моно, двох та трьох реагентна система)

- Кінетичне вимірювання з перевіркою лінійності

- Моно- та біхроматична кінцева точка із або без

біхроматичного бланка реагента та/або корекцією бланка зразка

- Вимірювання за 2-ма точками

- Графічне відображення всіх вимірюваних точок

- Автоматичне повторення вимірювання із зменшенням об’єму зразка

- Нелінійні калібрувальні криві

- Перевірка Prozone для імунологічних тестів

- Правило відсічки

## КОНТРОЛЬ ЯКОСТІ

- До 15 контролів, 3 на 1 тест

- Правила Вестгарда

Графіки Леві-Дженінгса

## СПОЖИВАННЯ ВОДИ

- До 0,5 л на годину в продовж роботи

## МОВИ ІНТЕРФЕЙСУ

- Англійська,російська

## РОЗМІРИ

- 120 x 75 x 61 см (Ш х В х Г)

- Вага: 95 кг

## КОМП’ЮТЕР

- На базі процесора Intel®

- Операційна система: MS Windows™